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Załącznik nr 1 do umowy nr 


	Lp
	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dla Aparat USG wszechstronny w tym doppler z funkcjami kardio i naczyniowymi oraz funkcją do badania jamy brzusznej


	1. 
	Aparat USG wszechstronny klasy PREMIUM, fabrycznie nowy o nowoczesnej konstrukcji i ergonomii pracy. Platforma oparta na  najnowszych technologiach, w tym zaawansowanych algorytmach (A.I.).System musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany w 2026 roku, a oprogramowanie (algorytmy AI) powinno posiadać aktualne certyfikaty medyczne i być najnowszą wersją dostępną na rynku. 

	
	KONSTRUKCJA I KONFIGURACJA

	2. 
	Aparat stacjonarny na podstawie jezdnej o 4 skrętnych kołach z możliwością blokady każdego koła osobno i ustawieniem do jazdy na wprost, waga max. 90 kg

	3. 
	Regulacja położenia konsoli na boki min. +/- 50o, możliwość obrotu konsoli o 180o na czas transportu

	4. 
	Możliwość regulacji wysokości konsoli min. 25 cm

	5. 
	Aparat wyposażony w wieszaki na głowice po obu stronach konsoli/panelu. Możliwość regulacji położenia wieszaków

	6. 
	Szybki dostęp do funkcji sterowania aparatem przy pomocy ekranu dotykowego o wielkości min. 15”, rozdzielczość 1920x1080 z wyświetlanymi przyciskami funkcyjnymi, z programowalnymi przyciskami typu makro

	7. 
	Ekran dotykowy z możliwością regulacji nachylenia

	8. 
	Klawiatura alfanumeryczna wyświetlana na ekranie dotykowym, opcja dostępna w każdym trybie oraz wysuwana, podświetlana fizyczna klawiatura alfanumeryczna możliwością zmiany intensywności podświetlenia min. 3 poziomy

	9. 
	Min. 6 fizycznych przycisków programowalnych umieszczonych na konsoli

	10. 
	Aktywne gniazda dla głowic obrazowych przełączanych elektronicznie – min. 5 gniazd

	11. 
	Monitor full HD LED panoramiczny o przekątnej min. 24”, na przegubowym ramieniu  z możliwością regulacji położenia w każdym kierunku niezależnie od konsoli aparatu (góra/dół, lewo/prawo, przód/tył, pochylenie)

	12. 
	Przegubowe ramię monitora wyposażone w funkcję wspomagania pracy operatora w zaciemnionych warunkach za pomocą lampy umiejscowionej na ramieniu z możliwością regulacji poziomu natężenia światła sterowanej z panelu aparatu

	13. 
	Minimum 8 suwaków wzmocnienia głębokościowego wiązki TGC

	14. 
	Możliwość powiększenia obrazu diagnostycznego na cały ekran do min. 85% powierzchni ekranu monitora, bez wyświetlania informacji ogólnych oraz informacji liczbowych dotyczących nastaw aparatu za pomocą jednego przycisku

	15. 
	Możliwość wyświetlania obrazów i klipów na ekranie dotykowym oraz możliwość zduplikowania ekranu głównego na ekranie dotykowym

	16. 
	Zoom obrazu rzeczywistego min. 50x

	17. 
	Funkcja HD zoom (zoom wysokiej rozdzielczości)

	18. 
	Cyfrowy system formowania wiązki ultradźwiękowej

	19. 
	Przetwornik cyfrowy min. 12 bit

	20. 
	Ilość niezależnych cyfrowych kanałów procesowych min. 

17 000 000

	21. 
	Dynamika systemu min. 350dB

	22. 
	Zakres częstotliwości pracy ultrasonografu (podać całkowity zakres częstotliwości fundamentalnych [nie harmonicznych] emitowanych przez głowice obrazowe możliwe do podłączenia na dzień składania ofert) min. 1 do 25 MHz

	
	OBRAZOWANIE I PREZENTACJA OBRAZU

	23. 
	Kombinacje prezentowanych obrazów Min:

1) B, B+B, 4B

2) B+M-Mode

3) B+CD (Color Doppler)

4) B+PD (Power Doppler)

5) B+CD+PWD 

6) B+CD+M-Mode

	24. 
	Tryb B (2D)

	25. 
	Maksymalna głębokość penetracji min. 50cm

	26. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla trybu 2B - min. 6600 Hz

	27. 
	Dynamiczne ogniskowanie nadawania min. 8 stref

	28. 
	Możliwość zmiany szerokości wyświetlanego obrazu w trybie 2D

	29. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów obrazu 2D do aktualnie badanego obszaru przy pomocy jednego klawisza

	30. 
	Funkcja ciągłej automatycznej optymalizacji parametrów obrazu 2D

	31. 
	Tryb łatwej obsługi, umożliwiający optymalizację min 40 parametrów za pomocą max. 3 suwaków

	32. 
	Możliwość ręcznej modyfikacji prędkości wartości dźwięku rozchodzenia się fal ultradźwiękowych poprawiające ogniskowanie w kierunku bocznym

	33. 
	Prezentacja 2D+M-Mode; 2D+CD+M-Mode

	34. 
	Automatyczne ogniskowanie w całej strefie wyświetlanego obrazu

	35. 
	Tryb Doppler Kolorowy (CD)

	36. 
	Maksymalna częstotliwość odświeżania (Frame Rate) dla obrazu 2D+kolor (CD) - min. 900 Hz

	37. 
	Wybierane częstotliwości pracy w trybie CD min. 2- 16 MHz

	38. 
	Regulacja uchylności pola Dopplera Kolorowego

	39. 
	Ilość map kolorów min. 16

	40. 
	Funkcja HD (wysokiej rozdzielczości) w trybie Dopplera Kolorowego

	41. 
	Tryb spektralny Doppler Pulsacyjny (PWD)

	42. 
	Wybierane częstotliwości pracy w trybie PWD min. 2- 16 MHz

	43. 
	Wielkość bramki PW Doppler min. od 0,5 do 24 mm

	44. 
	Korekcja kąta bramki Dopplerowskiej min. +/- 90 stopni

	45. 
	Regulacja uchylności wiązki dopplerowskiej

	46. 
	Funkcja automatycznego doboru korekcji kąta, ugięcia linii bazowej przy uruchamianiu Dopplera Pulsacyjnego

	47. 
	Automatyczna optymalizacja parametrów aparatu dla PWD przy pomocy jednego przycisku (min. wzmocnienie, skala, linia bazowa)

	48. 
	Możliwość przesunięcia linii bazowej na zamrożonym obrazie

	49. 
	Automatyczna analiza widma dopplerowskiego

	50. 
	Pakiet obliczeń automatycznych dla trybu Dopplera (automatyczny obrys spektrum na obrazie rzeczywistym i zamrożonym z możliwością wyboru cyklu)

	51. 
	Tryb obrazowania harmonicznego na wszystkich zaoferowanych głowicach

	52. 
	Dynamiczne obrazowanie harmoniczne wysokiej rozdzielczości (inne niż wyszczególnione wyżej) służące do poprawy rozdzielczości i kontrastu obrazu

	53. 
	Tryb Power Doppler kierunkowy (tryb angiologiczny kierunkowy PDD)

	54. 
	Tryb Dual Live - tzw. jednoczesne wyświetlanie na ekranie dwóch obrazów w czasie rzeczywistym, typu B+B/CD

	55. 
	Obrazowanie trapezowe dostępne na głowicach liniowych

	56. 
	Obrazowanie rombowe na głowicach liniowych

	57. 
	Tryb Duplex (2D + PWD)

Tryb Triplex (2D+PWD+CD)

	
	OPROGRAMOWANIE APARATU

	58. 
	Rozszerzony tryb Doppler o bardzo wysokiej czułości i rozdzielczości z możliwością wizualizacji bardzo wolnych przepływów

	59. 
	Oprogramowanie panoramiczne w trybie 2D oraz w trybie Dopplera kolorowego w czasie rzeczywistym z możliwością wykonania pomiarów, dostępne na głowicach liniowych i convex. Minimalna długość skanu 60 cm

	60. 
	Specjalne oprogramowanie zwiększające dokładność, eliminujące szumy i cienie obrazu

	61. 
	Obrazowanie typu „Compound” w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod różnymi kątami i z różnymi częstotliwościami min. 15 linii tworzących obraz (tzw. skrzyżowane ultradźwięki)

	62. 
	Funkcja zapewniająca efekt kolorystyczny 3D w celu poprawy wizualizacji naczyń

	63. 
	Aplikacja dedykowana do badań piersi w trybie B-Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według BI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania piersi

	64. 
	Aplikacja dedykowana do badań tarczycy w trybie B- Mode, umożliwiająca analizę morfologiczną oraz możliwości klasyfikacji nowotworowej według TI-RADS. Aplikacja zawierająca dodatkowy raport z badania tarczycy

	
	FUNKCJE UŻYTKOWE

	65. 
	Możliwość zaprogramowania w aparacie nowych pomiarów i kalkulacji

	66. 
	Ustawienia wstępne użytkownika dostępne dla aplikacji i głowic - min. 400 presetów

	67. 
	Możliwość nagrywania i odtwarzania dynamicznego obrazów - Cine Loop min. 41 000 obrazów

	68. 
	Możliwość dołączenia obrazu do raportu z badania

	69. 
	Wbudowana baza danych pacjentów z możliwością wyszukiwania badań poprzez filtrowanie min.: imię, nazwisko, wiek, płeć, data badania, aplikacja

	70. 
	Możliwość ustawienia konta wymagającego logowania z podaniem nazwy użytkownika i hasła dla każdego użytkownika, oraz niezależnego konta dla administratora

	71. 
	Zapis obrazów w formatach: BMP, JPEG, PNG, TIFF oraz zapis pętli obrazowych w formacie AVI z możliwością włączenia oraz wyłączenia kompresji danych

	72. 
	Możliwość eksportu raportu z badania na nośniki zewnętrzne w formacie: PDF, XLM, HTML

	73. 
	Eksport zapisanych obrazów, pętli obrazowych oraz raportów na nośniki zewnętrzne typu PenDrive

	74. 
	System aparatu zainstalowany na wewnętrzny dysku twardym SSD

	75. 
	Pamięć wewnętrzna aparatu przeznaczona do archiwizacji badań - min. 1 TB

	76. 
	Min. 4 porty USB wbudowane w aparat umożliwiające zapis obrazów na Pen-Drive oraz  podłączenie dodatkowych zewnętrznych urządzeń: w tym co najmniej 2 porty USB 3.0 umieszczone bezpośrednio obok siebie na konsoli operatorskiej

	77. 
	Wyjście DisplayPort do podłączenia dodatkowego monitora 

	78. 
	Możliwość podłączenia drukarki komputerowej (atramentowej) do drukowania raportów z badań w formacie A4, za pomocą dedykowanego fizycznego przycisku umieszczonego na konsoli operatora

	79. 
	Oprogramowanie do przesyłania obrazów i danych zgodnych ze standardem DICOM 3 (min. worklist, send, print, raporty strukturalne)

	80. 
	Cyfrowa drukarka termiczna (video- printer) czarno-biała

	81. 
	Funkcja szybkiego startu - funkcja szybkiego przejścia ze stanu czuwania do trybu pracy max. 15 sekund

	82. 
	Czas uruchamiania aparatu ze stanu całkowitego wyłączenia do stanu gotowości do pracy max. 45 sekund

	83. 
	Poziom natężenia dźwięku wydawany przez aparat max. 29 dBA w odległości max 160 cm do aparatu

	
	GŁOWICE ULTRADŻWIĘKOWE

	84. 
	Głowica liniowa  

w technologii wielowarstwowej matrycy o wysokiej gęstości elementów wykorzystująca technologię Micro-Slice

Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-15 MHz

Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 46mm 

Praca w trybie 2D min. 6 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie II harmonicznej min. 7 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 8 wybieranych częstotliwości pracy

	85. 
	Głowica liniowa 

Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 3-11 MHz 

Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 40mm

Praca w trybie 2D min. 5 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie II harmonicznej min. 5 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy

	86. 
	Głowica liniowa 

Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 8-24 MHz 

Szerokość pola obrazowego (FOV) max. 38mm 

Praca w trybie 2D min. 3 wybierane częstotliwości pracy

Praca w trybie II harmonicznej min. 3 wybierane częstotliwości pracy

Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 4 wybierane częstotliwości pracy

	87. 
	Głowica convex 

Zakres częstotliwości pracy głowicy min. 1-8 MHz
Kąt pola skanowania (widzenia) min. 105°

Praca w trybie 2D min. 7 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie II harmonicznej min. 6 wybieranych częstotliwości pracy

Praca w trybie Dopplera Kolorowego min. 6 wybieranych częstotliwości pracy

Głębokość obrazowania min. 50cm

	
	GWARANCJA I SERWIS

	88. 
	Gwarancja minimum 36 miesięcy lub więcej

	89. 
	Szkolenie personelu medycznego w zakresie eksploatacji i obsługi aparatu w miejscu instalacji

	90. 
	Oferent zapewnia autoryzowany serwis gwarancyjny producenta w języku polskim oraz aparat zastępczy do 24 godzin w przypadku awarii

	91. 
	Oferowany wyrób medyczny ma spełniać  wszystkie wymagania określone w załączniku nr 1 do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 24 września 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej (Dz.U. z 2021 r. poz. 540 z późn. zm.) w zakresie wyposażenia w sprzęt i aparaturę medyczną gabinetu lekarza POZ
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