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Załącznik nr 1 do umowy nr 


	OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - Dla Aparat USG wszechstronny



	L.p.
	Parametr wymagany
	Wymagany / punktowany
	Parametr oferowany (należy podać)

	1
	PARAMETRY OGÓLNE
	Wymagane
	

	1.1
	Pełna nazwa (model) oferowanego ultrasonografu.
	Wymagane
	

	1.2
	Producent oferowanego ultrasonografu.
	Wymagane
	

	1.3
	Kraj produkcji
	Wymagane
	

	1.4
	Aparat fabrycznie nowy, nie dopuszcza się aparatów oraz elementów zestawu używanych, rekondycjonowanych i demonstracyjnych.
	Wymagane
	

	1.5
	Rok produkcji aparatu nie wcześniejszy niż 2026.
	Wymagane
	

	1.6
	Kliniczny, cyfrowy, stacjonarno-mobilny aparat USG wszechstronny wysokiej klasy, przeznaczony do badań ogólnodiagnostycznych, naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych oraz kardiologicznych dorosłych, z kolorowym Dopplerem.
	Wymagane
	

	1.7
	Aparat i oferowane głowice dopuszczone do obrotu i używania jako wyroby medyczne zgodnie z obowiązującymi przepisami UE; oznakowanie CE oraz wymagane deklaracje/certyfikaty.
	Wymagane
	

	1.8
	Cyfrowy system formowania i przetwarzania wiązki ultradźwiękowej.
	Wymagane
	

	1.9
	Zakres częstotliwości pracy głowic dostępnych dla oferowanego systemu obejmujący co najmniej zakres od 1 MHz do 20 MHz.
	Wymagane
	

	1.10
	Co najmniej 3 aktywne gniazda do podłączenia głowic obrazowych, dostępne i aktywne w oferowanej konfiguracji w dniu dostawy.
	Punktowany

3 gniazda – 0 pkt.

4 gniazda i więcej – 10 pkt.
	

	1.11
	Kolorowy monitor diagnostyczny LCD/LED o przekątnej co najmniej 23 cale, rozdzielczości co najmniej Full HD, z możliwością regulacji położenia względem konsoli.
	Punktowany

Największy rozmiar – 10 pkt.

Pozostałe - proporcjonalnie
	

	1.12
	Dotykowy, programowalny lub konfigurowalny panel sterujący o przekątnej co najmniej 10 cali, umożliwiający obsługę podstawowych funkcji aparatu.
	Wymagane
	

	1.13
	Regulacja wysokości konsoli/panelu sterowania umożliwiająca ergonomiczną pracę operatora.
	Wymagane
	

	1.14
	Podstawa jezdna z 4 kołami skrętnymi; możliwość blokady co najmniej 2 kół.
	Wymagane
	

	1.15
	Masa kompletnej jednostki głównej aparatu nie większa niż 100 kg.
	Wymagane
	

	1.16
	Fabryczny podgrzewacz żelu zintegrowany z aparatem lub mocowany do aparatu.
	Wymagane
	

	1.17
	Frame Rate w B-mode ≥3300 obrazów/s
	Wymagane
	

	2
	OBRAZOWANIE, DOPPLER I FUNKCJE KLINICZNE
	Wymagane
	

	2.1
	Obrazowanie 2D w trybie B oraz prezentacja dwóch obrazów B+B.
	Wymagane
	

	2.2
	Tryb M oraz anatomiczny M-mode.
	Wymagane
	

	2.3
	Kolorowy Doppler (Color Doppler).
	Wymagane
	

	2.4
	Power Doppler oraz kierunkowy Power Doppler lub rozwiązanie funkcjonalnie równoważne umożliwiające prezentację kierunku przepływu. Dla rozwiązania równoważnego należy przedstawić dokumentację producenta w języku polskim, potwierdzającą równoważność
	Wymagane
	1) 

	2.5
	Spektralny Doppler pulsacyjny PW.
	Wymagane
	

	2.6
	Spektralny Doppler fali ciągłej CW - funkcja aktywna i gotowa do pracy w dniu dostawy.
	Wymagane
	

	2.7
	Doppler tkankowy co najmniej w trybie kolorowym i/lub spektralnym, do zastosowań kardiologicznych.
	Wymagane
	

	2.8
	Tryb Triplex: jednoczesna prezentacja B + Color/Power Doppler + PW.
	Wymagane
	

	2.9
	Obrazowanie harmoniczne tkankowe dostępne co najmniej na oferowanych głowicach convex, liniowej i, jeśli zaoferowano w pkt 5 - kardiologicznej.
	Wymagane
	

	2.10
	Obrazowanie złożeniowe (Compound) wykorzystujące skanowanie pod wieloma kątami, dostępne co najmniej na oferowanej głowicy convex i liniowej.
	Wymagane
	

	2.11
	Obrazowanie trapezowe dostępne na oferowanej głowicy liniowej.
	Wymagane
	

	2.12
	Zaawansowany system redukcji szumów typu speckle z jednoczesnym uwydatnianiem granic/struktur tkankowych, działający w czasie rzeczywistym.
	Wymagane
	

	2.13
	Automatyczna optymalizacja obrazu 2D realizowana jednym przyciskiem lub w sposób ciągły w czasie rzeczywistym.
	Wymagane
	

	2.14
	Automatyczna lub półautomatyczna optymalizacja badania Doppler PW obejmująca co najmniej jeden z parametrów: skala/PRF, linia bazowa, wzmocnienie, położenie bramki lub korekcja kąta.
	Wymagane
	

	2.15
	Możliwość regulacji wzmocnienia i powiększania obrazu w czasie rzeczywistym oraz po zamrożeniu, w zakresie przewidzianym przez producenta.
	Wymagane
	

	2.16
	Pamięć dynamiczna CINE oraz możliwość archiwizacji obrazów i sekwencji badania.
	Wymagane
	

	2.17
	Co najmniej jedna aktywna funkcja wykorzystująca algorytmy AI/ML lub zaawansowaną automatyczną analizę danych ultrasonograficznych do poprawy jakości obrazu, rozpoznawania struktur, doboru ustawień lub automatyzacji pomiarów. Podać nazwę i zastosowanie funkcji.
	Wymagane
	

	2.18
	Pakiety pomiarowe i raportowe co najmniej do badań: brzusznych, naczyniowych, małych narządów, mięśniowo-szkieletowych, urologicznych, ginekologiczno-położniczych oraz kardiologicznych dorosłych.
	Wymagane
	

	2.19
	Pakiet pomiarów kardiologicznych współpracujący z trybami PW i CW.
	Wymagane
	

	2.20
	Możliwość tworzenia i zapisywania ustawień wstępnych (presetów) użytkownika oraz raportów z badań.
	Wymagane
	

	2.21
	Obrazowanie panoramiczne - funkcja aktywna i licencjonowana w dniu dostawy.
	Wymagane
	

	2.22
	Możliwość rozbudowy o elastografię odkształceniową Strain lub funkcję równoważną. Dla rozwiązania równoważnego należy przedstawić dokumentację producenta w języku polskim potwierdzającą równoważność
	Wymagane
	

	2.23
	Ilościowa elastografia wykorzystująca falę poprzeczną (Shear Wave) - funkcja aktywna i licencjonowana w dniu dostawy, umożliwiająca ilościowy pomiar sztywności tkanki w m/s i/lub kPa. Dopuszcza się pomiar punktowy lub obrazowanie 2D/kolorowe.
	Wymagane
	

	2.24
	Dedykowany tryb obrazowania bardzo wolnych przepływów/mikroprzepływów w małych naczyniach - aktywny i licencjonowany w dniu dostawy, o podwyższonej czułości względem standardowego Color/Power Doppler. Dopuszcza się rozwiązania Dopplerowskie i niedopplerowskie.
	Wymagane
	

	2.25
	Dla obrazowania przepływów dostępna funkcja rozszerzająca ocenę drobnych naczyń poprzez co najmniej jedno z rozwiązań: prezentację kierunku przepływu, wizualizację przestrzenną/pseudo-3D, zaawansowaną separację sygnału naczyniowego od tła lub inne rozwiązanie o równoważnej wartości diagnostycznej.
	Wymagane
	

	3
	GŁOWICA CONVEX
	Wymagane
	

	3.1
	Fabrycznie nowa, szerokopasmowa głowica convex do badań jamy brzusznej, urologicznych oraz ginekologiczno-położniczych. Podać producenta i model.
	Wymagane
	

	3.2
	Zakres częstotliwości pracy głowicy convex: dolna granica nie większa niż 2 MHz i górna granica nie mniejsza niż 5,0 MHz.
	Wymagane
	

	3.3
	Kąt skanowania głowicy convex co najmniej 70 stopni.
	Wymagane
	

	3.4
	Obrazowanie harmoniczne na głowicy convex.
	Wymagane
	

	3.5
	Głowica convex obsługuje co najmniej tryby B, M, Color Doppler, Power Doppler i PW.
	Wymagane
	

	3.6
	Głowica convex współpracuje z zaoferowaną ilościową elastografią Shear Wave określoną w pkt 2.23.
	Wymagane
	

	3.7
	Liczba elementów fizycznych min. 185
	Wymagane
	

	4
	GŁOWICA LINIOWA
	Wymagane
	

	4.1
	Fabrycznie nowa, szerokopasmowa głowica liniowa do badań naczyniowych, małych narządów i układu mięśniowo-szkieletowego. Podać producenta i model.
	Wymagane
	

	4.2
	Zakres częstotliwości pracy głowicy liniowej: dolna granica nie większa niż 5,0 MHz i górna granica nie mniejsza niż 12,0 MHz.
	Wymagane
	

	4.3
	Szerokość pola obrazowego głowicy liniowej co najmniej 40 mm.
	Wymagane
	

	4.4
	Obrazowanie harmoniczne na głowicy liniowej.
	Wymagane
	

	4.5
	Obrazowanie trapezowe na głowicy liniowej.
	Wymagane
	

	4.6
	Głowica liniowa obsługuje co najmniej tryby B, Color Doppler, Power Doppler i PW.
	Wymagane
	

	4.7
	Liczba elementów min. 190
	Wymagane
	

	5
	GŁOWICA KARDIOLOGICZNA PHASED ARRAY – PUNKTOWANA, NIE WYMAGANA
	Punktowana

Tak – 10 pkt.

Nie – 0 pkt.
	

	5.1
	Fabrycznie nowa, szerokopasmowa głowica sektorowa typu Phased Array, przeznaczona co najmniej do badań echokardiograficznych osób dorosłych oraz badań przezczaszkowych/TCD. Podać producenta i model.
	
	

	5.2
	Zakres częstotliwości pracy głowicy: dolna granica nie większa niż 1,5 MHz i górna granica nie mniejsza niż 5,0 MHz.
	
	

	5.3
	Kąt skanowania głowicy co najmniej 90 stopni.
	
	

	5.4
	Głowica wykonana w technologii Single Crystal lub innej technologii funkcjonalnie równoważnej, zapewniającej szerokie pasmo pracy i wysoką czułość. Podać zastosowaną technologię.
	
	

	5.5
	Obrazowanie harmoniczne na głowicy kardiologicznej.
	
	

	5.6
	Głowica kardiologiczna współpracuje co najmniej z trybami B, M, Color Doppler, PW oraz CW; dopuszcza się realizację CW z wykorzystaniem dedykowanego modułu aparatu.
	
	

	5.7
	System z zaoferowaną głowicą kardiologiczną umożliwia obrazowanie metodą Dopplera tkankowego do badań kardiologicznych, co najmniej w trybie kolorowym i/lub spektralnym.
	
	

	5.8
	Aktywne oprogramowanie do pomiarów i obliczeń kardiologicznych osób dorosłych, umożliwiające tworzenie raportu z badania.
	
	

	6
	WYMAGANIA POZOSTAŁE
	Wymagane
	

	6.1
	Okres gwarancji min. 24 miesiące od daty podpisania przez strony protokołu odbioru bez uwag (należy podać w pełnych miesiącach). Gwarancja nie dłuższa niż 60 miesięcy.
	Punktowane

Najdłuższa gwarancja – 10 pkt.

Pozostałe - proporcjonalnie
	

	6.2
	W okresie gwarancji Wykonawca przeprowadzi bezpłatne przeglądy przedmiotu zamówienia w ilości i zakresie zgodnym z wymogami producenta łącznie z bezpłatną wymianą wszystkich części i materiałów zalecanych przez producenta w instrukcjach serwisowych w trakcie wykonywania przeglądu. Ostatni przegląd w ostatnim miesiącu gwarancji. Jeśli producent nie przewiduje przeglądów okresowych należy przedstawić dokumentację producenta na to wskazującą.
	Wymagane
	

	6.3
	Przedmiot umowy ma być kompletny i po zainstalowaniu gotowy do pracy bez żadnych dodatkowych zakupów oraz inwestycji
	Wymagane
	

	6.4
	Deklaracja CE, pełna dokumentacja dopuszczająca użytkowanie oferowanego zestawu na terytorium Unii Europejskiej i Polski
	Wymagane
	

	6.5
	Wsparcie autoryzowanego serwisu oraz dostępność nowych części zamiennych na okres minimum 8 lat
	Wymagane
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